技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-012 | 设备名称 | 开颅钻 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套用 | “是” |  |  |
| 用途及功能：快速建立颅脑手术通路，缩短手术时间，提高手术安全系数。 |  |  |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |  |  |
| 1、整机功能：非软轴传动具备颅骨钻孔功能； |  |  |  |
| 2、控制显示屏：触摸式液晶屏尺寸≧5寸； |  |  |  |
| 3、控制器性能：系统自动诊断异常情况，声音报警提示，随机附带幻灯片操作说明。 |  |  |  |
| 4、◇电机运行温升：无需风冷、水冷，开颅钻、开颅铣机连续运行10分钟，温升≦20度。 |  |  |  |
| 5、◇工作手柄材质：钛合金材料； |  |  |  |
| 6、◇开颅钻电机性能：开颅钻电机转速≧22000转/分；且钻尖转速≧2200转/分；开颅钻电机可以反复高温高压水蒸气消毒达到1000次以上。 |  |  |  |
| 7、开颅钻头：六刃钻尖设计，钻穿后自停。 |  |  |  |
| 8、开颅钻电机性能：开颅钻电机转速≧20000转/分；钻尖钻速≧1500转/分。 |  |  |  |
| 9、脚踏开关：线长≧2.0m，无极调速。防水级别≧IPX6. |  |  |  |
| 10、电机电缆：柔性电缆，接口两端通用，长度≧2.0m，可反复高温高压水蒸气消毒。 |  |  |  |

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-015 | 设备名称 | 移动式牙片机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 |  | 数量 | 1台 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套用 | 否 |  |  |
| 用途及功能：做口腔牙片 |  |  |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |  |  |
| 球管类型：高频直流 |  |  |  |
| 球管电压：可选 60KV 和70 KV两种 |  |  |  |
| 球管电流：7mA |  |  |  |
| 焦点：0.4 mm （IEC 336） |  |  |  |
| 曝光时间：0.01s- 3.2s |  |  |  |
| 工作/间歇比:从1：1到1：60可选择 |  |  |  |
| 液晶屏能显示患者拍摄的辐射剂量 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-016 | 设备名称 | 快速免疫荧光检测仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 4台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：快速检测心脏标志物（NT-proBNP,MYO,CK-MB,CTnI)及血栓标志物（D-二聚体）等。 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.基本参数： |  |  |  |
| 1.1激发光源：LED |  |  |  |
| 1.2激发光谱：中心波长λ0=470nm |  |  |  |
| 1.3接收光谱：中心波长λ1=525nm |  |  |  |
| 1.4样本类型：全血 |  |  |  |
| 1.5软件系统：自带中英文输入法，自定义智能管理模块 |  |  |  |
| 1.6硬件接口：RS232、USP、以太网络 |  |  |  |
| 1.7打印系统：内置热敏打印机（匹配使用宽度57mm的热敏打印纸） |  |  |  |
| 1.8尺寸：约250*258*104mm |  |  |  |
| 1.9重量：≤3.0kg |  |  |  |
| 1.10重复性：CV≤15% |  |  |  |
| 1.11稳定性：CV≤8% |  |  |  |
| 2.仪器使用条件： |  |  |  |
| 2.1环境温度：10℃—30℃（温度范围尽量宽） |  |  |  |
| 2.2相对湿度：10%-80% |  |  |  |
| 2.3大气压力：86KPa-106KPa |  |  |  |
| 2.4电源电压：AC220V |  |  |  |
| 2.5电源频率：50HZ |  |  |  |
| 2.3放置：易固定，干燥、清洁、平坦的水平表面，避免阳光直射和机械颤动及强烈电磁场干扰。 |  |  |  |

产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 电源适配器 | 1套 |
| 网线 | 1根 |
| 手写笔 | 1支 |
| 仪器质检卡 | 1袋 |
| 打印纸 | 1卷 |
| 使用说明书 | 1本 |
| 保修卡 | 2张 |
| 产品合格证 | 1张 |
| 装箱单 | 1张 |
| 质量保证书 | 1张 |
| 操作光盘 | 1张 |
| 检测流程图示 | 1张 |
| 仪器安装调试验收单 | 1张 |